技术参数

| 序号 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 材料要求 |
| 1.1 | 手术床底座、升降柱全用优质不锈钢覆盖。 |
| 1.2 | 手术床床垫采用高级人造皮柔垫，防水抗污，防静电，透X线，且易拆卸各清洗。 |
| 1.3 | 床板采用进口抗倍特板制作，防水、不变形、导静电、透X光，手术床下面必须无任何横杆，可全身透C型臂 |
| 2 | 动力系统 |
| 2.1 | 采用有线控制器电动操控及油压驱动完成手术床所有体位调节，包括床面升降、头脚倾、左右倾、背板升降及刹车功能；头板、脚板通过手动调节完成 |
| 3 | 结构要求 |
| 3.1 | 底座四周无凸出物且具内缩式设计，利于术者脚尖伸入，让身体自然垂直手术，以减少术者疲劳，符合手术室净化条件. |
| 3.2 | 手术床面由头板、背板、坐板、可左右分离式腿板等四部分组成 |
| 3.3 | 手术床头板及脚板可升降和拆卸。 |
| 4 | 功能要求 |
| 4.1 | 要求手术床必须超低位设计，最低高度540mm，以利脑神经外科坐姿手术需要。 |
| 4.2 | 要求手术床具有电动刹车及释放装置，且配备紧急及停电刹车手动释放功能 |
| 4.3 | 要求有线控制器在通电状态下具有防误操作保护功能 |
| 4.4 | 手术床底座、升降柱全用优质不锈钢覆盖，并且手术床台面可在不移动底座时水平旋转180°，并能于任何角度固定床身，且能正常操作各种体位，保证床底空间腿部空间的需求。 |
| 4.5 | 要求手术床横转、纵转等体位变换结构具有余隙补偿功能，不会因手术床长期使用而产生间隙，确保床台稳定性及耐久性。（需提供相关证明文件） |
| 5 | 技术参数要求 |
| 5.1 | 手术床床面尺寸：长度 ≥190cm，宽度: ≥50cm |
| 5.2 | 手术台升降调节范围：≤55㎝，≥100㎝，满足脑外科坐姿手术需求。 |
| 5.3 | 横向倾斜(左/右)：≥20°，纵向倾斜(头低足高/头高足低) ：≥20° |
| 5.4 | 头板角度： 向上≥30°，向下≥90° |
| 5.5 | 背板角度：向上≥90°，向下≥40° |
| 5.6 | 脚板角度：向上≥15°，向下≥90° |
| 5.7 | 手术床承载重量：≥250kg |
| 6 | 标准配置 |
| 6.1 | 头板 ………………1块 |
| 6.2 | 手板………………2支 |
| 6.3 | 脚板 ……………… 2块 |
| 6.4 | 床垫 ………………1组 |
| 6.5 | 布帘架……………1组 |
| 6.6 | 手控制器……………1组 |