技术规格

1 工作条件及基本配件

1.1操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%

1.2电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%)

1.3后备电池使用时间：90分钟 （可选配240分钟）

1.4具有RJ45接口、HL7、以太网连接功能

1.5机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉

1.6适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

2 气源

2.1标配氧气、空气双气源，可选笑气气源

2.2氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警

2.3具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21%

2.4快速充氧范围25 - 75 l/min

3 流量计

3.1电子显示流量计

3.2具备机械总流量计

4挥发罐

4.1标配双麻醉罐位

4.2标配一个高品质挥发罐，通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿

5呼吸回路

5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转

5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

5.3二氧化碳吸收罐，容积1500ml

5.4内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

5.5低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

5.6可选配共同新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等

5.7具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

5.8可选配自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。

5.9具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

6呼吸机

6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示

6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、、手动通气、电子PEEP。可选配SIMV-VC、SIMV-PC、带窒息后备保护通气的PSV

6.3潮气量设置范围：20ml-1500ml

6.4吸气压力设置范围：PEEP+5～70 cmH2O

6.5呼吸频率：4-100 次/分钟

6.6吸呼比：4:1到1:8

6.7压力限制范围：10到 100 cmH2O

6.8电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3 到 30 cmH2O

6.9吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间

6.10上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

6.11具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差

7数字和波形监测

7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

7.2 12.1寸彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形

7.3内置插件槽，可直接热插拔插件

7.4插件可在监护仪和麻醉机之间通用

7.5可选择插件：EtCO2,AG

7.6监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；可选配氧电池吸入氧浓度监测，呼末CO2监测、麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,P-F）监测

7.7同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形）

7.8潮气量监测范围：0 到2500ml

7.9分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min