| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  |
| *1.1 | 原装进口 | 具备 |
| 1.2 | 电压要求 | 220V |
| *1.3 | 一体化涡轮动力系统 | 具备 |
| *1.4 | 内置加温湿化装置 | 具备 |
| 1.5 | 空氧混合装置 | 具备 |
| *1.6 | 内置氧浓度监测仪 | 具备 |
| 2 | 参数控制要求 |  |
| 2.1 | 温度控制范围 | 31℃—36℃ |
| *2.2 | 流量控制范围 | 2—55L/min |
| 2.3 | 湿度输出范围 | 32—44mg/L |
| 2.4 | 空氧混合氧浓度控制范围 | 21%—95% |
| *2.5 | 氧浓度监测仪 | 超声氧浓度监测，没有氧电池消耗 |
| *2.6 | 消毒功能 | 机器可以通过消毒管路进行内部高温消毒 |
| 3 | 配件性能 |  |
| 3.1 | 湿化水罐性能 | 可自动加水，可变容积≤280mL，顺应性≤0.4mL/cm水柱；最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥180L/min |
| 3.2 | 呼吸管路性能 | 内置螺旋加热丝，自带温度传感器 |
| *3.3 | 病人端界面 | 包括鼻塞和气管切管接头，且导管为透水不透气材质，防止冷凝水倒流 |
| 4 | 报警功能 |  |
| 4.1 | 检查漏气报警 | 具备 |
| 4.2 | 检查堵塞报警 | 具备 |
| 4.3 | 水罐缺水报警 | 具备 |
| 4.4 | 检查管路连接报警 | 具备 |
| 4.5 | 更换过滤片报警 | 具备 |
| *4.6 | 氧浓度过高报警 | 具备 |
| 5 | 主要配置要求 |  |
| 5.1 | 主机 | 具备 |
| *5.2 | 30L或50L氧气流量计 | 具备 |
| 5.3 | 专用支架 | 具备 |
| *5.4 | 机器内部高温消毒管路 | 具备 |
| 5.5 | 加热呼吸管路及水罐 | 1套/台 |
| 5.6 | 病人端界面 | 2个/台 |